- 附件1：儿童肾脏过敏风湿免疫科教具-市场调研项目明细

| 序号 | 教具名称 | 技术性能基本要求 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿复苏模型 | 1、全身复苏婴儿模型，具有真实的解剖结构和按压手感，根据国际复苏指南，正确打开和关闭婴儿气道：压额提颌，推下颚。 2、婴儿≥3种通气方法：口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、BVM面罩），通气时模型可模拟真实的胸部起伏，根据国际复苏指南，给氧时模型能提供反馈数据。 3、模型内置传感器，可测量按压深度（胸廓的1/3，深40mm）、按压间隙、按压频率、回弹是否充足，可反馈通气量、通气频率、按压手部位置是否正确，显示0~100分的评分报告；按压深度、按压率、通气量等有关的错误会在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示。 4、电子反馈仪具备反馈模式、考核模式、评估模式；反馈模式：通过液晶显示屏和平板指示灯反馈按压通气质量：按压深度达标时深度指示灯绿光提示，深度不达标黄色箭头指示灯向下提示，胸部是否完全回弹，回弹指示灯绿光提示则回弹达标、回弹不达标黄色箭头指示灯向上提示、按压频率以弧形灯提示，按压频率过缓弧形灯左边部分黄光提示、频率适当弧形灯中间部分绿光提示、频率过快弧形灯右边部分黄光提示； 5、电子反馈仪需有心脏、肺部通气等图标显示，需显示按压次数、通气量次数、通气量不足肺部图标需出现动态肺型黑影且无法填满肺部、通气适量，动态肺型黑影需填满肺部、通气量过大，动态肺型黑影会部分超出肺部图形；训练时间：考核模式时显示训练计时器，精确到秒；评估模式时显示包括：通气得分、按压得分、按压比例（CCF)指数等均按百分比（%）来显示，还可显示按压时间（分、秒）、且指示灯需要以绿色、黄色光闪烁来反馈按压质量； 6、使用无线蓝牙技术，模型支持≥4种连接方式：有线连接电子反馈仪、无线连接手机APP、平板电脑APP、无线连接电脑报告系统和报告仪、投影到屏幕。 7、模型可以进行≥50万次按压，需提供厂家出具的证明材料。 8、可模拟肱动脉搏动。 9、模型内置可充电锂电池，配备电源线。 | 2万 |
| 2 | 男女可互换生殖器男女导尿互换训练模型 | 1、主要用途：用于导尿、灌肠和肌肉注射等技能的训练。 2、真实大小的女性骨盆和大腿上部模型，可互换男女外生殖器，能连接到膀胱和直肠进行导尿和灌肠的模拟练习。女性生殖器插管到4-6cm时有仿真尿液流男性生殖器插管到20~22cm时有仿真尿液流出。 3、女性生殖器大小阴唇可分开，进行会阴护理。 4、腹部上有可替换的造口，用以模拟膀胱造口术的护理和膀胱转向造口的护理。 5、带有模拟膀胱和肠容器，生殖器尾部具螺旋套的管状阀门,用以连接尿道及肛门贮藏器，通过止流阀可以控制液体。尿道模拟括约肌，当导管穿过尿道口可以感觉穿过括约肌的阻力。 6、大腿上部的逼真关节可活动，用以适当定位。 7、直肠和阴道内可放置药物，直肠和阴道留置的导管插入，灌洗，护理和取出。 8、肌肉注射部位≥3个，至少包括双大腿、臀腹肌、臀背肌。 | 0.8 |
| 3 | B超穿刺超声引导下肾脏穿刺模块 | 1、模型模拟人体躯干右侧外形，具有相应的人体躯干曲面，模拟肾脏穿刺术的俯卧位体位，内置脊椎段T12、L1、L2三个椎体，体表可触及，内置模拟成人右肾，肾脏具有肾皮质、肾髓质和肾盂，预留2个肿瘤病灶腔隙，内置右肾毗邻的肾动静脉、输尿管、下腔静脉、腹主动脉，内部填充模拟血液。 2、模型材质具有人体类似的声学特性，支持应用任意超声设备探查获得仿真超声图像。 3、支持进行超声引导下肾脏肿物穿刺术和肿物消融术训练。 4、模型中右肾动脉、右肾静脉、下腔静脉、腹主动脉等血管内灌注有模拟血液，其中动脉灌注红色模拟血液，静脉灌注蓝色模拟血液，当进行肾脏穿刺术操作时误穿刺到血管时，回抽时可见模拟血液。 5、模型主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受反复穿刺训练。 | 2万 |
| 4 | 成人复苏气囊、儿童面罩（复苏气囊） | 1、硅胶材质，一体化面罩，密封性好，容易清洗。 2、面罩透明，具备成人型和儿童型。 3、整体对温度的耐受能力强，温度-40°C~70°C，湿度15%~95%rh； 4、抗高热高压，瓣阀、进气膜、盘膜和唇阀对气流阻力改变异常敏感，减低膨胀的危险，可以拆卸与组装，组装正确会有提示音； | 0.06万 |
| 5 | 半身心肺复苏模型 | 1.模型用于进行逼真的基础生命支持培训，符合AHA 2020心肺复苏操作指南。2.胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。3.通气方法≥3种：口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、BVM面罩），通气时模型可模拟真实的胸部起伏，根据国际复苏指南，给氧时模型能提供反馈数据。4.模型气道具有单向阀，面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道。5.使用无线蓝牙技术，模型支持≥3种连接方式：有线连接电子反馈仪、无线连接手机或平板电脑、投影到屏幕。6.模型内置传感器，可反馈按压深度（0-60mm）、按压速率（100-120 comps/min）、通气量、回弹、按压位置、按压时间等内容；显示0~100分的评分报告；按压深度、按压回弹、按压率、通气量等有关的错误会在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示（不达标显示黄色箭头，达标显示绿色箭头）。 CPR总时间以分钟和秒显示； 7.电子反馈仪具备反馈模式、考核模式、评估模式；反馈模式：通过液晶显示屏和平板指示灯反馈按压通气质量：按压深度达标时深度指示灯绿光提示，深度不达标黄色箭头指示灯向下提示，胸部是否完全回弹，回弹指示灯绿光提示则回弹达标、回弹不达标黄色箭头指示灯向上提示、按压频率以弧形灯提示，按压频率过缓弧形灯左边部分黄光提示、频率适当弧形灯中间部分绿光提示、频率过快弧形灯右边部分黄光提示；8.电子反馈仪需有心脏、肺部通气等图标显示，需显示按压次数、通气量次数、通气量不足肺部图标需出现动态肺型黑影且无法填满肺部、通气适量，动态肺型黑影需填满肺部、通气量过大，动态肺型黑影会部分超出肺部图形；训练时间：考核模式时显示训练计时器，精确到秒；评估模式时显示包括：通气得分、按压得分、按压比例（CCF)指数等均按百分比（%）来显示，还可显示按压时间（分、秒）、且指示灯需要以绿色、黄色光闪烁来反馈按压质量；9.APP有三种训练方式，仅按压、30:2心肺复苏操作、比赛模式。10.App计时器可设置为1-10分钟，或无限长，可对模型编号重新编辑。 11.在同一界面可同时对≥40台模型进行考核反馈，新增模型可以直接适配。可对评估反馈模式有2种：按压和心肺复苏。得分均以百分比（%）反馈。 可在系统中对≥40个模型进行重新编号，记录每个学员的成绩；可以设置≥40个模型内当前使用模型数量，CPR反馈窗口可随设置的模型数量进行调整。12.App可下载到iPad平板电脑、手机，无线控制模型，可以记录培训地点、培训导师名称；可以对课程类型、学员性别、出生日期进行记录。App反馈可选择“仅按压”“仅通气”和“按压加通气”三种模式。App可设置CPR反馈分数的合格阈值，针对不同学员水平进行不同分数设置，可以设置为“简单、中等、高级”三个级别。13.可以使用比赛模式，同时连接≥12个模型进行趣味性比赛，比赛结果以百分比（%）、奖杯显示。比赛模式以赛车趣味形式来体现，按压质量越好，汽车跑的越快。并可查看其操作得分和表现情况。14.模型能承受≥50万次按压，提供厂家证明材料。 | 0.8万 |