附件1：

采购项目需求

- 采购名称：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 |

二、采购最高限价：15000元

三、采购需求：

1.容积：>=75L

2.触摸式按键；灭菌过程动态曲线显示，数字显示室内温度、时间和故障报警代码，温度显示精度0.1℃

3.门板采用304不锈钢材质，材料厚度≥2.5mm

4.装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制, 数码显示。

5.设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序。计时控制范围0~99min

6.具有正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度。装有全启式安全阀，正常灭菌时，安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。

7.内置不锈钢消毒筐，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好

8.报警设置：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，可蜂鸣报警，可随时被消除。

9.水平滑动式开关门，自涨式密封圈，操作简洁安全。

10.压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开（提供证明材料）

11.设计压力：0.28Mpa ，设计温度：142℃，灭菌温度选择：105~138℃

12.电源要求：AC220V，50Hz,5kw±0.5kw。

13.内腔尺寸直径≥380mm，深≥690mm,外形尺寸：长≤690mm，宽≤550mm，高≤1050mm。

- 商务要求：

- 1.1.合同履行期限及地点

- 1.1 合同履行期限：经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，完成日期：质保期结束之日。

- 1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

- 1.3交货期限：合同签订生效后，收到采购人通知后7日内完成安装调试并交付采购人验收。

- 付款方法和条件：甲方验收合格后，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方自收到上述发票及凭证资料后60 日内在无产品质量和售后服务问题前提下支付合同总价 90%的货款给乙方。剩余10%货款在设备验收合格之日起满2年，乙方向甲方提交付款申请 ，达到付款条件起 60 日内 ，在无产品质量和售后服务问题前提下进行支付。

- 3.安装调试及验收：

- 3.1中标人负责货物安装、调试。

- 3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

- 3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标人投标文件为准。

- 3.4验收条件说明：初验:供应商设备交付后，提出验收申请之日起30日内组织验收，初验合格后不付款。终验:设备试运行一个月正常，乙方应向甲方书面提出最终验收申请，甲方收到验收申请之日起计30天内组织终验，终验合格即为验收合格。

- 4.售后服务：

- 4.1质保期：最终验收合格后提供至少5年原厂质保，含整机所有部件，费用包含在本次投标报价中，如质保期内部件损坏，中标人应更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保。

- 4.2中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在48小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

- 4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

- 4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应承诺保证设备停产后至少5年的零配件供应。质保期内提供每年≥2次巡查保养，保养内容包含设备内部清洁、更换全新过滤网≥6个月1次。

5.履约保证金：无。

- 6.安装地点：晋阳院区。

7.报价截止时间：2025年7月16日下午17:30前。

8.省妇幼医学装备部联系人及电话号码：梁老师65978222。

附件2：

报价表

| 报送单位：四川省妇幼保健院 | 报价单位： |
| --- | --- |
|  | 联系方式： 联系人： |

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件一：报价供应商营业许可证（经营范围含医疗器械销售）

附件二：报价供应商医疗器械经营许可证 /备案证

附件三：法定代表人身份授权书

附件四：投标产品相关资料

202X年X月X日

附件3：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。