附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。

附件2：技术参数

1.▲设备应至少集成液体分配、孵育、洗板、判读分析四项检验分析功能，自动化实验进程，保证检测结果的准确性。

2.★全自动免疫发光仪的组成至少包含以下模块：三维移液模块、洗板模块、载料模块、孵育模块、化学发光仪模块和微机系统组成。

3.▲配套试剂与检测项目：具有与仪器同品牌的配套试剂及耗材，可上机检测HPV E6/E7 mRNA检测项目（需提供试剂说明书）。

- 4.▲仪器应支持一次上机实现1至184个样本的检测。

- 5.▲单个样本在完成核酸杂交捕获、信号扩增、检测分析的全流程中，无需使用专用耗材，且1mL枪头单次加满后满足最高12板次的实验。

6.医用工作站：设备配套使用的医用工作站为外置式，且独立于实验体系。

7.反应区温度控制的正确度和波动度:

a）范围应为35℃～55℃，可调；

b）反应区温度的偏差应在设定值的±0.5℃内，波动度不超过0.5℃。

8.稳定性:采用参考光源法，发光值的变化应不超过±5%

9.重复性:采用参考光源法，变异系数（CV）应不超过3%

10.线性:在不小于10个发光值数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）应≥0.99

11.携带污染率:携带污染率应≤10-5

- 12.▲放大系统：光电倍增管（PMT）

- 13.检测波长:300-700nm，主峰480nm

- 14.检测灵敏度: ≤20amolATP，置信度99.9%

- 15.液面探测功能:应具有液面探测功能、报警功能、实验程序编辑功能、实验项目编辑功能、显示软件模块列表

- 16.▲数据接口:微机系统通过3*RS232串口接口与全自动化学发光免疫分析仪进行数据传输，控制全自动化学发光免疫分析仪的机械运动、读数功能和孵育功能。

- ★17.配置清单：主机1台、医用工作站1台。

说明：标注“★”的条款为本项目的实质性条款。

- 三、商务要求：

1.合同履行期限及地点

- 1.1 合同履行期限：经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，完成日期：质保期结束之日。

- 1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

- 1.3交货期限：合同签订生效后，收到采购人通知后30日内完成安装调试并交付采购人验收。

- 付款方法和条件：采购人验收合格后5日内，供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人自收到上述发票及凭证资料后60 日内支付合同总价 100%的货款给供应商。

- 3.安装调试及验收：

3.1中标人负责货物安装、调试。

3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标人投标文件为准。

4.售后服务：

4.1质保期：最终验收合格后提供至少5年原厂质保，含整机所有部件；如质保期内部件损坏，中标人免费更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保。

4.2中标人接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在48小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应承诺保证设备停产后至少5年的零配件供应。每半年提供巡检及保养≥1次，并提供巡检及保养记录。

- 设备配套试剂报价说明：

5.1在保障设备正常运行的基础上，投标人按照以下检测项目及预估测试数进行报价，报价需包含检测项目涉及的所有配套试剂/耗材清单及价格。配套试剂请按人份单价进行报价，既单人单次进行某项目检测时，所需配套试剂的价格。测试总价=（每测试人份单价×预估测试数）+非每次使用总价，格式参考表1。

5.2需提供配套检验项目中的试剂/耗材的产品信息，内容至少包含试剂/耗材名称、生产厂家、规格、单价、每测试用量、四川医保公共服务平台商品代码/产品流水号(如有)等，格式自拟。

5.3若未提供配套试剂/耗材清单或清单中价格为0元，视为配套试剂/耗材无收费，不再参与评审因素中“后期保障”评审，且采购人不再另行支付费用。

5.4投标人需提供配套检验项目报价承诺函，承诺后期该设备配套试剂耗材投标报价不高于本次测算价格，否则按无效投标处理。

5.5《设备配套检验项目报价单》中的报价仅做为后期保障评审依据。

| 设备配套检验项目报价单序号 | 配套试剂名称 | 耗材种类 | 人份单价 | 年度预估 测试数 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPV E6/E7 mRNA | 每次使用 | ***元/测试 | 7000 |  |
|  |  | 非每次使用 | / |  |  |
| 2 | 其他试剂或耗材 （注：不纳入后期保障评分） | 自行补充 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写：***元 大写： |  |  |  |
| 价格组成测算（格式自拟） 1.每次使用的配套试剂耗材测算价格组成（内容至少包含试剂耗材名称、规格、单价、每测试用量、年度用量、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材商品代码/流水号(如有)等）：*** 2.非每次使用的配套试剂耗材测算价格组成（内容至少包含耗材名称、规格、单价、每次用量、年度用量、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材商品代码/流水号(如有)等）：*** 3.人份价格报价说明：对于单个试剂可做多个病原体的试剂，不得将其按病原体检测数进行拆分报价，需以完整的单个试剂进行报价。 4.设备配套检验项目不再开展二轮报价，无需单独密封。请务必将其装订在采购文件书中，建议装订在品目及报价表章节。 |  |  |  |  |  |

备注: 商务条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。