附件1：眼科县级儿保培训项目教学用具采购-市场调研项目明细

整包限额：56000元

#### 包1：

| 序号 | 名称 | 技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检眼镜 | 1.观察像为眼底正像，直观清晰； 2.采用卤钨灯照明，亮度高，光斑均匀； 3.自动挂断功能，延长灯泡寿命； 4.照明亮度S（亮），W（暗）两档可调。 5.照明形式 大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片 6.屈光度补偿 -35D~+20D共24种屈光度 7.照明光源 6V/5W卤钨灯泡 8.设备带蓄电功能，与充电座可分离使用。 |
| 2 | 带状光检影镜 | 1.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中；中心无暗点。 2·可快速、精确确定散光轴位； 3·光线可调成集合、发散、平行三种方式； 4·自动挂断功能，延长灯泡寿命； 5·灯泡亮度S（强）、W（弱）两档可调。. 6.工作距离 ：1m 7.光带宽度：3mm-20mm 8.光带可旋转：360° 9.照明光源：3V/2.1W卤钨灯泡 10.设备带蓄电功能，与充电座可分离使用。 |
| 3 | 手持式裂隙灯显微镜 | 1.类型：交角体视式 2.改变倍率形式：物镜两档可变 3.放大倍率：10X、16X 4.视度补偿：±6D 5.瞳距：50mm—75mm 6.裂隙宽度：0—12mm 连续可调 7.光斑直径：0.2mm、1mm、5mm、12mm 8.滤色片：色温转换片、无赤片、钴蓝片 9.光源：LED灯泡，不易损坏 10.充电方式：电池充电 11.工作时间：连续使用不少于2.5小时 12.净重：≤900g 13.配备用灯泡＞3枚 14.带手提式包装盒，方便携带。 |
| 4 | 三面镜 | 1、产品材使用范围：用于眼底检查 2、产品材料：进口航空有机玻璃，表面光滑，不容3、易磨损，膜层不易脱落 4、采用环保工艺生产，边缘完整贴合人眼 5、体积小巧，使用方便 6、配备包装盒 |
| 5 | 房角镜 | - 使用范围：用于检查人眼房角和眼底组织 - 2、产品材质：优质航空玻璃，表面膜层不易脱落，不易磨损 3、产品尺寸：宽15.5mm至22.6mm，高：19mm 4、产品外观光滑、镜面细腻、使用安全方便 5、配备包装盒 |
| 6 | 视动性眼震仪 | - 组成：由一个条栅视力卡和带转动支架组成，条栅尺寸宽度符合国家标准，条栅卡外型尺寸为160mmX120mm - 条栅视标要求高反差率，同一测量距离条栅黑白照度对比应大于1:5以上。 - 灰板的灰度应等于条栅黑、白条纹照度的平均值，误差±10% - 条栅卡表面应无反光，表面平整、干净 - 制作精良，转动时候无异常声音发出 - 由不同宽度条栅组成，一套完整的视力测试工具 - 配备铝合金包装盒一个，方便使用 |
| 7 | 选择性注视卡 | - 用途：0至3岁内儿童视力检查 - 一套4把，每把两面，每套配黑色收纳布袋 - 规格：0.25PCM,0.5PCM,1.0PCM,2.0PCM4.0PCM,8.0PCM，0.00PCM - 尺寸：318mm×196mm，厚度：8mm - 表面高反差率，对比度大于1：5 - 黑白宽度等同符合标准 |
| 8 | 红球 | - 用途：用于评估婴幼儿近距离视力和注视能力 - 直径5-10cm圆球形，正红色 - 采用环保材质无异味 |
| 9 | 摇铃 | - 用途：用于刺激婴幼儿发育 - 声音清脆悦耳 - 颜色鲜艳，图形符合婴幼儿喜好 - 采用环保材质和工艺，无异味 |
| 10 | 视力表灯箱(E表5m) | - 用于5米距离测视力，E 字视力表 - 尺寸：90cm×28cm - 光源采用 LED柔光护眼光源 - 材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 - 轻薄设计，厚度13mm - 功率小于12w，节能省电 - 自带散光，红绿检验功能 |
| 11 | 视力表灯箱(E表2.5m) | - 用于2.5米距离测视力，E 字视力表 - 尺寸：60cm×30cm - 光源采用 LED柔光护眼光源 - 材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 - 轻薄设计，厚度13mm - 功率小于12w，节能省电 - 自带散光，红绿检验功能 |
| 12 | 视力表灯箱(图形5m) | - 用于5米距离测视力，图形视力表 - 尺寸：90cm×28cm - 光源采用 LED柔光护眼光源 - 材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 - 轻薄设计，厚度13mm - 功率小于12w，节能省电 |
| 13 | 视力表灯箱(C表5m) | - 用于5米距离测视力，C字视力表 - 尺寸：90cm×28cm - 光源采用LED柔光护眼光源 - 材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 - 轻薄设计，厚度13mm - 功率小于12w，节能省电 - 自带散光，红绿检验功能 |
| 14 | 医用笔灯 | - 优质黄光，亮度柔和不刺眼，无频闪 - 优质金属外壳，耐持久使用，接触优良 - 无眩光 - 小巧便利方便携带 - 电池或USB充电 |
| 15 | 开睑器 | - 材质为不锈钢或钛合金 - 带锁定功能 - 表面精细处理 - 手柄符合人体工学设计 |
| 16 | Titmus立体视觉检测图 | - 用于立体视觉检测 - 配备手持偏振眼镜 - 带苍蝇立体图，蝴蝶立体图，随机点立体图 - 带动物定量图三排每排5个动物图片 - 带圆圈定量图9组 |
| 17 | 头戴式医用放大镜 | - 产品为头戴式 - 放大倍数不低于2.5倍 - 光学镜片采用多层镀膜工艺，成像清晰不变形，防雾。 - 佩戴舒适不易疲劳 - 使用角度和瞳距可以调节方便使用 - 连续使用时间大于4小时 - 7、带铝合金包装箱方便存放 |
| 18 | 色盲检查本 | - 版本：第六版 - 图册采用正版精装清晰印刷 - 用途：用于色盲测试检查 - 包含通用图，单色图，功能图，后天性图等至少48张测试图 |
| 19 | 马氏杆 | - 长220mm-250mm，宽55-65mm - 上方为半透明光学磨砂挡眼板或不透明挡眼板，下方为马氏杆检查挡眼板，马氏2.00mm间隙 |
| 20 | 调节视标棒 | - 尺寸150-160mm*5-15mm - 可检查集合近点。 |