附件1：

采购项目需求

- 设备基础信息：

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 多功能凝胶成像系统 | FUSION Solo 6s | 1台 |

二、采购最高限价：76000元

三、1.采购需求：设备无法拍照，经检测发现设备主要配件CCD相机损坏，需要更换且完成更换后的调试工作，更换后相机整机质保一年，设备整机技术保一年（含两次巡检）。

2.潜在供应商应在本公告发布之日起 3  日内完成所有维修工作。维修时间超过 3   日的，潜在供应商在设备维修期间提供备用机供甲方使用。若乙方未在规定期限内修复设备而给甲方造成经济损失，由乙方全额承担。

四、服务内容：

1.设备维修完成，保证设备运行正常。

五、商务要求：

1.完成时限：收到采购人通知后3日内完成服务并交付采购人验收。

2.质保年限：相机整机质保一年，设备整机技术保一年（含两次巡检）。

附件2：

报价表

| 报送单位：四川省妇幼保健院 | 报价单位： |
| --- | --- |
|  | 联系方式： 联系人： |

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 故障现象 | 更换配件 | 维修质保期 | 单位 | 单价（元） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：报价供应商营业许可证（经营范围含专用设备维修/医疗设备维修/医疗器械销售）

附件二：报价供应商医疗器械经营许可证 /备案证

附件三：法定代表人身份授权书

202X年X月X日

附件3：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。