附件1：采购项目信息

- 项目名称：教学模型

- 最高限价：10万元

- 技术要求：

- 采购清单：

| 教学模型 | 需求数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 分娩机转模型 | 1 | 5000 |
| 母子急救模拟人 | 1 | 17000 |
| 新生儿CPR、气管插管 | 2 | 28000 |
| 成人心肺复苏（半身） | 2 | 11000 |

- （一）分娩机转模型

- 1.可示教胎头吸引术的胎儿、脐带及胎盘，胎儿关节灵活，可演示多种正常与异常的胎位分娩。
2.配有手摇分娩机械部件，通过人工手摇方式，可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。
3.可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能。
4.配有宫颈变化模型，可进行产前，产中时宫颈及阴道变化检查的练习。
产品组成：B（示教用胎儿）+C（手摇分娩示教母体）+D（宫颈变化模块）+E（利奥波德提升软垫）

- （二）母子急救模拟人

1.机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿,胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置。传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。

2.分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档。

3.胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量,心率为“80-180”区间可调，音量显示范围(0—9)，0表示音量关，9为音量最大。

4.模型自动分娩系统能够模拟正常分娩，可练习助产过程以及会阴保护技术。

5.支持观察分娩机转全过程以及胎头在产道内与坐骨棘平面位置关系。

6.本模型以枕右前位演示正常分娩机转中各个步骤，可示教衔接 — 下降 — 俯屈— 内旋转 — 仰伸 — 复位及外旋转 — 胎肩娩出等动作。

7.可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。

8.配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习。

9.配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练

10.阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。

11.阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。

12.阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。

13.阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。

14.阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。

15.阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。

16.可测量胎头下降位置和子宫颈口扩张程度。

17.模拟正常胎盘位置、多种胎盘位置和胎盘碎片残留，有胎盘碎片2块可残留在子宫体内。

18.更换成产后48小时子宫和会阴连阴道和直肠部件，可模拟产后子宫出血和宫底按摩。

19.可进行产前检查四步触诊法练习。

20.可在产妇脐部或左下腹部或右下腹部三个不同部位分别进行胎儿心音的模拟听诊和练习。

21.会阴切开缝合模块可插入会阴部，可进行会阴切开术和缝合术操作，会阴切开术后伤口护理，分左下、正中、右下三个切口位置。模块支持更换。

22.母亲手臂可建立静脉通络，用以给药和营养。

23.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，至少包含头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等。

24.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

25.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

26.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受反复穿刺且不渗漏。

27.静脉血管和皮肤支持更换，操作方便。

28.支持与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。

29.模型气道解剖结构明显，可在明视下进行口鼻气管插管训练。

30.支持CPR训练。

- 31.可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏。

（三）新生儿CPR、气管插管：

1.全身复苏婴儿模型，解剖结构准确，按压手感真实，压额提颌、推下颚手法才能打开婴儿气道。

2.通气时可见胸部起伏, 脖子可倾斜便于通气。

3.婴儿模型头部具有解剖结构准确气道，可进行婴儿气道管理训练。

4.模型可模拟肱动脉搏动。

5.支持在ios（苹果系统）和Android（安卓系统）平板电脑或智能手机安装与模型配套使用的反馈AAP，APP支持蓝牙技术对CPR操作进行评估和反馈，支持投影到屏幕。

6.电子反馈仪支持与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子反馈仪可做为反馈App的补充，同时支持单独使用。

7.模型需内置传感器，可反馈按压深度、按压速率、通气量、回弹、按压位置、按压时间等内容，显示0-100%的评分报告。

8.电子反馈仪需有反馈模式、无反（考核）馈模式、评估报告模式。

9.反馈模式时反馈仪的液晶显示屏和平板指示灯以黄色箭头、绿色灯光反馈按压深度、按压回弹是否达标。

10.按压频率以黄、绿色光标提示频率过缓、频率适当、频率过快，频率适当时显示绿色。

11.电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气量次数，通气量不足肺部图标需出现动态肺型黑影且无法填满肺部，通气适量时动态肺型黑影需填满肺部，通气量过大时动态肺型黑影会部分超出肺部图形。

12.无反（考核）馈模式时需显示训练计时器，精确到秒。

13.评估模式时需显示：通气得分、按压得分、按压比例（CCF)指数等均按百分比（xx%）来显示，还可显示按压时间（分、秒），且指示灯需要以绿色、黄色光闪烁来反馈按压质量。

▲14.反馈APP具有≥三种训练方式，至少包含按压、心肺复苏操作、比赛模式，比赛模式以赛车及奖杯形式来体现，可查看其操作得分和表现情况。计时器可设置1-5分钟、10分钟或手动。（需提供承诺函或厂家出具的书面材料证明。）

15.反馈APP可同时连接≥6台模型。

16.模型内置可充电锂电池，配备电源线。

17.承受≥50万次按压，提供厂家出具的书面材料证明。

▲18.操作指南≥3种可选择，包括但不限于AHA（2020）、ERC（2021）、SRFAC（2021）。（需提供承诺函或厂家出具的书面材料证明。）

- ★19.配置清单：婴儿模型1个、电子反馈仪1个、携带箱1个

（四）成人心肺复苏（半身）：

1.成人半身模型，胸部解剖标记准确，用于成人心肺复苏技能练习，通过按压自动开机。

2.模型气道需有单向阀，面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道。

3.支持在ios（苹果系统）和Android（安卓系统）平板电脑或智能手机安装与模型配套使用的反馈AAP，APP支持蓝牙技术对CPR操作进行评估和反馈，支持投影到屏幕。

4.电子反馈仪支持与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为反馈App的补充，同时支持单独使用。

5.当连接电子反馈仪时，支持提供至少3种反馈模式，需包含反馈模式、无反（考核）馈模式、评估报告模式。

6.电子反馈仪反馈模式时需实时显示，内容至少包含完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当、按压速率100-120 comps/min（过慢、适中、过快）、训练时间、通气量。

7.无反馈（考核）模式时需显示训练计时器，精确到秒。

8.评估报告模式时需显示：至少包含通气得分（xx%）、按压得分（xx%）、按压比例（CCF）、按压时间；CPR表现操作结果可保存和事后回看。

▲9.按压深度、按压率、通气等有关的错误可在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示，绿色灯光、黄色箭头反馈按压深度、按压回弹是否达标，绿色、黄色光标反馈按压频率是否达标，频率适当时显示绿色。（需提供承诺函或厂家出具的书面材料证明。）

10.电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气量次数，通气不足肺部图标需出现动态肺型黑影且无法填满肺部，通气适量时动态肺型黑影需填满肺部；考核模式时需显示训练计时器，精确到秒。

11.反馈APP可同时连接≥6台模型。

▲12.反馈APP支持≥三种训练方式，至少包含按压、30:2心肺复苏操作、比赛模式，比赛模式可查看操作得分和表现情况。计时器可设置1-5分钟、10分钟或手动。（需提供承诺函或厂家出具的书面材料证明。）

13.当连接平板电脑和手机时，可反馈内容至少包含：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。

14.操作指南≥3种可选择，包括但不限于AHA（2020）、ERC（2021）、SRFAC（2021）。

★15.配置清单：成人半身模型1套、携带包1个、电子反馈仪1个

# （五）★商务要求：

1.付款条件：合同签订后，中标人完成产品送货、安装工作且验收合格后，中标人提交付款申请及发票后60日内，采购人支付合同总金额的100%。

2.履约保证金：成交金额的10%，合同签订前以银行转账，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳。最终验收合格后满3年，由供应商提出书面申请，采购人收到付款申请后60日内无息退还。在合同履行过程中若供应商有违约行为，采购人有权从履约保证金中扣除相关违约金或损失赔偿，履约保证金不足的，由供应商予以补足。

3.合同履约时间：经中标人、采购人双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章(或合同专用章)之日起生效，至质保期结束之日。

4.服务地点：四川省妇幼保健院

5.售后服务：质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，提供7*24小时的在线技术支持；在教学模型出现问题时，提供5*8小时的上门服务；在遭遇严重故障，不能使用时，必须立即提供4小时内上门服务，并提供替代方案，确保8小时内恢复，并承担修理调换的费用。

6.报价要求：本次报价包含完成本项目的所有费用，包含项目调研、咨询服务、方案制定、开发测试、部署实施、数据迁移及对接、培训、税费等费用，采购人不再额外支付任何费用。

备注：本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

附件2：

评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且以投标价最低的为评标基准价，其价格分为30分。其他参选机构的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 | 客观分 |
| 2 | 技术要求 | 36 | 完全符合招标文件技术要求得36分。 ▲号条款负偏离一项扣2.7分，非▲号条款负偏离一项扣0.4分，扣完为止。（▲号条款共4项，非▲号条款共63项） 注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料）。（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 | 客观分 |
| 3 | 样品评分 | 10 | 提供投标产品样品（分娩机转模型、母子急救模拟人）及产品说明书，根据样品的外观、材质、性能、是否符合需求等综合评定，优9-10分；良得6-8分；差得1-5分；未提供样品及产品详细资料说明的不得分；样品品牌信息遮挡不全不得分。 | 主观分 |
| 4 | 售后服务 | 10 | 根据供应商针对本项目制定的项目实施方案进行评审，项目实施方案包含：①整体设计方案；②项目团队组成及职能分工；③进度计划保障措施；④应急预案；⑤服务质量保证措施。上述5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分扣完为止。 | 主观分 |
| 5 | 业绩证明 | 14 | 自2022年1月1日至今，投标人每提供1项本次采购标的业绩证明的得2分，最高得14分。（本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号，为近三年销售，仍在使用的用户情况。） 注：需提供合同复印件和付款证明材料，加盖投标人公章。 | 客观分 |

附件3：

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.资格证明文件（有效的营业执照（副本）复印件）。

4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。

4.1供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-4）；

4.2供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-5）。

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。(格式自拟)

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。(格式自拟)

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。(格式自拟)

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录承诺函。(格式自拟)

9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购承诺函。(格式自拟)

附件4：

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求及售后服务要求偏离表（格式见附件5-2）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件5：主要表格格式

附件5-1：

XXX采购项目报价一览表

| 序号 | 投标人名称 | 产品名称 | 生产厂家 | 型号 （如有） | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件5-2：

技术、商务要求及售后服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5-3：

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5-4：

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-5：

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

附件5-6：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。

（六）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。

（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件6：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件7：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

附件8：

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。