附件1：采购需求

一、项目概况

1.项目名称：眼科县级儿保培训项目教学用具采购

2.项目位置：四川省妇幼保健院

二、采购项目资格要求、技术要求和商务要求

| 序号 | ★资格要求 | 技术要求 | ★商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有良好的商业信誉。 3.具有健全的财务会计制度。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | （一）检眼镜(优质、充电式)： 1.观察像为眼底正像，直观清晰； ▲2.采用卤钨灯照明，亮度高，光斑均匀； 3.自动挂断功能，延长灯泡寿命； 4.照明亮度S（亮），W（暗）两档可调。 ▲5.照明形式 大光斑.小光斑.裂隙.网格片.无赤片 ▲6.屈光度补偿 -35D~+20D共24种屈光度 7.照明光源6V/5W卤钨灯泡 8.设备带蓄电功能，与充电座可分离使用。 （二）检影镜(优质、中心无暗影)： ▲1.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中；中心无暗点。 2.可快速.精确确定散光轴位； ▲3.光线可调成集合.发散.平行三种方式； 4.自动挂断功能，延长灯泡寿命； ▲5.灯泡亮度S（强）.W（弱）两档可调。. 6.工作距离：1m 7.光带宽度：3mm-20mm，光带可旋转：360° 8.照明光源：3V/2.1W卤钨灯泡 （三）手持式裂隙灯显微镜： 1.类型：交角体视式 2.改变倍率形式：物镜两档可变 ▲3.放大倍率：10X.16X 4.视度补偿：±6D 5.瞳距：50mm—75mm ▲6.裂隙宽度：0—12mm 连续可调 ▲7.光斑直径：0.2mm.1mm.5mm.12mm ▲8.滤色片：色温转换片.无赤片.钴蓝片 9.光源：LED灯泡，不易损坏 10.充电方式：电池充电 11.工作时间：连续使用不少于2.5小时 12.净重：≤900g 13.配备用灯泡＞3枚 14.带手提式包装盒，方便携带。 （四）三面镜(优质)： ▲1.产品使用范围：用于眼底检查 ▲2.产品材料：进口航空有机玻璃，表面光滑，不容易磨损，膜层不易脱落.采用环保工艺生产，边缘完整贴合人眼 3.体积小巧，使用方便.配备包装盒。 （五）房角镜(优质）： ▲1.使用范围：用于检查人眼房角和眼底组织 ▲2.产品材质：优质航空玻璃，表面膜层不易脱落，不易磨损 3.产品尺寸：宽15.5mm至22.6mm，高：19mm ▲4.产品外观光滑.镜面细腻.使用安全方便 - 5.配备包装盒 - （六）视动性眼震仪： - ▲1.组成：由一个条栅视力卡和带转动支架组成，条栅尺寸宽度符合国家标准，条栅卡外型尺寸为160mmX120mm - ▲2.条栅视标要求高反差率，同一测量距离条栅黑白照度对比应大于1:5以上。 灰板的灰度应等于条栅黑.白条纹照度的平均值，误差±10% - 3.条栅卡表面应无反光，表面平整.干净 - 4.制作精良，转动时候无异常声音发出 5.由不同宽度条栅组成，一套完整的视力测试工具 - 6.配备铝合金包装盒一个，方便使用 - （七）选择性注视卡: 1.用途：0至3岁内儿童视力检查 2.一套4把，每把两面，每套配黑色收纳布袋 ▲3.规格：0.25PCM,0.5PCM,1.0PCM,2.0PCM4.0PCM,8.0PCM，0.00PCM 4.尺寸：318mm×196mm，厚度：8mm ▲5.表面高反差率，对比度大于1：5 - 6.黑白宽度等同符合标准 - （八）红球: 1.用途：用于评估婴幼儿近距离视力和注视能力 ▲2.直径5-10cm圆球形，正红色 - ▲3.采用环保材质无异味 - （九）摇铃: 1.用途：用于刺激婴幼儿发育 - ▲2.声音清脆悦耳，颜色鲜艳，图形符合婴幼儿喜好 - 3.采用环保材质和工艺，无异味 - （十）视力表灯箱(E表5m): - 用于5米距离测视力，E字视力表 - 2.尺寸：90cm×28cm ▲3.光源采用LED柔光护眼光源 ▲4.材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 5.轻薄设计，厚度13mm 6.功率小于12w，节能省电 - 7.自带散光，红绿检验功能 - （十一）视力表灯箱(E表2.5m): - 用于2.5米距离测视力，E字视力表 - 尺寸：60cm×30cm - ▲3.光源采用LED柔光护眼光源 - ▲4.材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 5.轻薄设计，厚度13mm 6.功率小于12w，节能省电 - 7.自带散光，红绿检验功能 - （十二）视力表灯箱(图形5m): 1.用于5米距离测视力，图形视力表 2.尺寸：90cm×28cm ▲3.光源采用LED柔光护眼光源 ▲4.材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 5.轻薄设计，厚度13mm - 6.功率小于12w，节能省电 - （十三）视力表灯箱(C表5m): 1.用于5米距离测视力，C字视力表 2.尺寸：90cm×28cm ▲3.光源采用LED柔光护眼光源 ▲4.材质采用亚克力面板，铝合金外框，高清印刷，字迹清晰 5.轻薄设计，厚度13mm 6.功率小于12w，节能省电 - 7.自带散光，红绿检验功能 - （十四）医用笔灯(优质黄光、不刺眼、无眩光): - ▲1.优质黄光，亮度柔和不刺眼，无频闪 - 2.优质金属外壳，耐持久使用，接触优良 3.无眩光 4.小巧便利方便携带 - ▲5.电池或USB充电 - （十五）开睑器(能锁定): ▲1.材质为不锈钢或钛合金，带锁定功能 2.表面精细处理 - 3.手柄符合人体工学设计 - （十六）Titmus立体视觉检测图: - 用于立体视觉检测 - ▲2、配备手持偏振眼镜 ▲3、带苍蝇立体图，蝴蝶立体图，随机点立体图 4、带动物定量图三排每排5个动物图片 - 5、带圆圈定量图9组 - （十七）头戴式医用放大镜： 1.产品为头戴式 2.放大倍数不低于2.5倍 ▲3.光学镜片采用多层镀膜工艺，成像清晰不变形，防雾。 4.佩戴舒适不易疲劳 ▲5.使用角度和瞳距可以调节方便使用 6.连续使用时间大于4小时 - 7.带铝合金包装箱方便存放 - （十八）色盲检查本(第六版)： ▲1.版本：第六版 2.图册采用正版精装清晰印刷 3.用途：用于色盲测试检查 - 4.包含通用图，单色图，功能图，后天性图等至少48张测试图 - （十九）马氏杆： 1.长220mm-250mm，宽55-65mm - ▲2.上方为半透明光学磨砂挡眼板或不透明挡眼板，下方为马氏杆检查挡眼板，马氏2.00mm间隙 | - 1.合同履行期限及地点 - 1.1合同履行期限：合同签订生效后，收到采购人通知后30日内完成安装调试并交付采购人验收。 - 1.2合同履行地点：四川省妇幼保健院。 2.付款方法和条件：采购人验收合格后5日内，中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人自收到上述发票及凭证资料后60日内支付已验收货物的货款给中标人。 - 3.安装调试及验收： - 3.1中标人负责货物安装.调试。 - 3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。 - 3.3完成中标产品所有安装.调试.培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）.招标文件.中标人投标文件为准。 - 4.售后服务： - 4.1质保期：验收合格后提供至少3年原厂质保，含整机所有部件，费用包含在本次投标报价中，如质保期内部件损坏，中标人应更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保。 - 4.2中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。 - 4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。 - 4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。 4.5中标人应承诺保证设备停产后至少5年的零配件供应。每年巡检≥2次，并提供巡检记录。 - 5.履约保证金：成交金额的5%，合同签订前以银行转账，支票.汇票.本票或者金融机构.担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳。验收合格后满3年，由供应商提出书面申请，采购人30日内无息退还。在合同履行过程中若供应商有违约行为，采购人有权从履约保证金中扣除相关违约金或损失赔偿，履约保证金不足的，由供应商予以补足。 - 备注:商务条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。 |

三、报价要求

1.报价包括招标范围内所有费用。

2.本项目最高限价：5.312万元。

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 最高限价单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 检眼镜(优质、充电式) | 把 | 2 | 否 | 0.26 |
|  | 2 | 检影镜(优质、充电式、中心无暗影) | 把 | 2 | 否 | 0.3 |
|  | 3 | 手持式裂隙灯显微镜 | 个 | 1 | 否 | 1.47 |
|  | 4 | 三面镜(优质) | 个 | 2 | 否 | 0.124 |
|  | 5 | 房角镜(优质) | 个 | 2 | 否 | 0.093 |
|  | 6 | 视动性眼震仪 | 套 | 2 | 否 | 0.195 |
|  | 7 | 选择性注视卡 | 套 | 2 | 否 | 0.207 |
|  | 8 | 红球 | 个 | 20 | 否 | 0.0021 |
|  | 9 | 摇铃 | 个 | 20 | 否 | 0.0021 |
|  | 10 | 视力表灯箱(E表5m) | 个 | 2 | 否 | 0.025 |
|  | 11 | 视力表灯箱(E表2.5m) | 个 | 2 | 否 | 0.025 |
|  | 12 | 视力表灯箱(图形5m) | 个 | 2 | 否 | 0.021 |
|  | 13 | 视力表灯箱(C表5m) | 个 | 2 | 否 | 0.021 |
|  | 14 | 医用笔灯(优质黄光、不刺眼、无眩光) | 个 | 10 | 否 | 0.0018 |
|  | 15 | 开睑器(能锁定) | 个 | 20 | 否 | 0.01 |
|  | 16 | Titmus立体视觉检测图 | 本 | 3 | 否 | 0.25 |
|  | 17 | 头戴式医用放大镜 | 个 | 3 | 否 | 0.056 |
|  | 18 | 色盲检查本(第六版) | 本 | 5 | 否 | 0.0045 |
|  | 19 | 马氏杆 | 个 | 5 | 否 | 0.0055 |
|  | 20 | 调节视标棒 | 个 | 10 | 否 | 0.003 |

四、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：小微企业(监独企业.残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除等政策评分按照须知前附表规定执行。 | 1.若同种产品有多种规格型号且涉及不同挂网流水号和挂网价格，则供应商分项报价。材料的最终计算单价以不同规格报价的均价为准 |
| 2 | 技术参数60% | 60 | 完全符合招标文件技术参数要求得60分。▲号条款负偏离一项扣1分，一般条款负偏离一项扣0.3分，扣完为止。（▲号条款共39项，一般条款共70项） 注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料,▲号条款招标文件未要求提供证明材料的，提供所投产品生产厂家出具的产品说明书或向社会公开的彩页资料或国家认可的合法的检测机构出具的检测报告等有效证明材料并加盖投标人公章）。（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 |  |
| 3 | 业绩 2% | 2 | 自2022年1月1日（含）至今，以合同签订时间为准，投标人每具有一个类似项目业绩的得1分，最高得2分。 注：提供项目合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章（鲜章）。 |  |
| 4 | 售后服务及培训8% | 8 | 1.根据投标人承诺的质保期限，售后服务体系.人员培训计划.故障处理响应时间.产品彩页简介等进行综合分析比较评分，优得5-7分；良得1-4；差不得分。2.投标人在成都设有售后服务机构（提供相关证明材料）得1分；未提供不得分。 |  |

附件2 主要表格

2-1                             XXX采购项目

报价一览表

| 包号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 最高单价限价（万元） | 报价 （万元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 检眼镜(优质、充电式) | 把 | 2 | 否 | 0.26 |  |  |
|  | 检影镜(优质、充电式、中心无暗影) | 把 | 2 | 否 | 0.3 |  |  |
|  | 手持式裂隙灯显微镜 | 个 | 1 | 否 | 1.47 |  |  |
|  | 三面镜(优质) | 个 | 2 | 否 | 0.124 |  |  |
|  | 房角镜(优质) | 个 | 2 | 否 | 0.093 |  |  |
|  | 视动性眼震仪 | 套 | 2 | 否 | 0.195 |  |  |
|  | 选择性注视卡 | 套 | 2 | 否 | 0.207 |  |  |
|  | 红球 | 个 | 20 | 否 | 0.0021 |  |  |
|  | 摇铃 | 个 | 20 | 否 | 0.0021 |  |  |
|  | 视力表灯箱(E表5m) | 个 | 2 | 否 | 0.025 |  |  |
|  | 视力表灯箱(E表2.5m) | 个 | 2 | 否 | 0.025 |  |  |
|  | 视力表灯箱(图形5m) | 个 | 2 | 否 | 0.021 |  |  |
|  | 视力表灯箱(C表5m) | 个 | 2 | 否 | 0.021 |  |  |
|  | 医用笔灯(优质黄光、不刺眼、无眩光) | 个 | 10 | 否 | 0.0018 |  |  |
|  | 开睑器(能锁定) | 个 | 20 | 否 | 0.01 |  |  |
|  | Titmus立体视觉检测图 | 本 | 3 | 否 | 0.25 |  |  |
|  | 头戴式医用放大镜 | 个 | 3 | 否 | 0.056 |  |  |
|  | 色盲检查本(第六版) | 本 | 5 | 否 | 0.0045 |  |  |
|  | 马氏杆 | 个 | 5 | 否 | 0.0055 |  |  |
|  | 调节视标棒 | 个 | 10 | 否 | 0.003 |  |  |

注：

- 1.本次报价不得超过最高限价。

- 2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.“报价一览表”需单独密封。

- 4.如无品牌，可以不提供。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年    月    日

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期：   年    月    日

2-4                              承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商         （供应商全称）参加                   （项目编号                 ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件3 采购投标文件装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.投标人认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

附件5

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年   月   日