附件1：采购项目信息

- 项目名称：健康从业人员基础生命支持课程(BLS)培训中心教具及导师培训服务

- 最高限价：33.8万元

- 技术要求：

- 采购清单：

| 序号 | 标的名称 | 需求数量 | 单位 | 单价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人心肺复苏模型专业版 | 2 | 套 | 4.5 |
| 2 | 婴儿心肺复苏模型专业版 | 5 | 套 | 2.2 |
| 3 | AED训练器专业版 | 8 | 套 | 1.2 |
| 4 | AED贴片 | 8 | 套 | 0.06 |
| 5 | BLS培训中心导师培训服务 | 6 | 人 | 0.62 |

1.成人心肺复苏模型专业版

▲1.1  按压深度、按压率、通气量等有关的错误可在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示，绿色灯光、黄色箭头反馈按压深度、按压回弹是否达标，绿色、黄色光标反馈按压频率是否达标，频率适当时显示绿色；APP需至少三种训练方式，仅按压模式、30:2心肺复苏操作模式、比赛模式，比赛模式可查看操作得分和表现情况，计时器可至少设置为1-10分钟，或无限长。

1.2  配置模型1个、电子反馈仪1个；模型进行按压时，按压深度正确与否需有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭；模型气道有单向阀，面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道；带有蓝牙技术，可无线连接到装有APP的ios和Android平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈；电子反馈仪可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用；当连接电子反馈仪时，需至少提供3种反馈模式：反馈模式、考核模式、评估模式；电子反馈仪反馈模式时需至少显示：完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当、按压速率100-120 comps/min（过慢、适中、过快）、训练时间、通气量。

1.3  考核模式时需显示训练计时器，精确到秒；评估模式时需至少显示：通气得分（xx%）、按压得分（xx%）、按压比例（CCF）、按压时间；CPR表现操作结果可保存和事后回看；电子反馈仪需至少有心脏、肺部等图标显示，需至少显示按压次数、通气量次数，通气量不足、通气适量时、通气量过大时显示肺部图标；考核模式时显示计时器精确到秒；当连接平板电脑和手机时，可至少反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数，可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议；反馈可至少选择“仅按压”“仅通气”和“按压加通气”三种模式。 App 可设置 CPR 反馈分数的合格阈值，针对不同学员水平进行不同分数设置，可以至少设置为“简单、中等、高级”三个级别；操作指南≥3种可选择，包括但不限于AHA（2020）、ERC（2021）、SRFAC（2016）。

2.婴儿心肺复苏模型专业版

▲2.1  模型需内置传感器，电子反馈仪训练模式需至少显示完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当（0-60 mm）、按压速率100-120 comps/min（过慢、适中、过快）、训练时间、通气量；每4个模型需至少配置1个手提软包用于储存和携带模型。

2.2  配置婴儿模型1个，电子反馈仪1个；小婴儿身长约65±2cm，体重约1.8±0.2kg；可模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声；压额提颌、推下颚的手法打开气道，面皮可拆除；电子反馈仪评估模式时，电子反馈仪需至少对反馈作出总结，包括通气得分（xx%）、按压得分（xx%）、按压比例（CCF）、按压时间（分、秒显示）；按压深度、按压率、通气量、按压位置等有关的错误需在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示：箭头反馈按压深度、按压回弹是否达标，光标反馈按压频率是否达标，频率适当时显示绿色。

2.3  电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气量次数，通气量不足肺部图标出现动态肺黑影无法填满肺部，通气适量时动态肺黑影填满肺部；考核模式时显示训练计时器，精确到秒；App可应用于IOS和Android平板电脑或手机；APP需有≥4种训练方式：仅按压模式、30:2心肺复苏操作模式、比赛模式模式、窒息训练模式，比赛模式可查看其操作得分和表现情况，计时器可至少设置为1-10分钟，或无限长；可通过蓝牙连接手机app，app同时连接≥6个模型。

3.AED训练器专业版

▲3.1  可设定CPR所需时间长度；AED训练器能够反映真实AED功能，配置≥8个按照国际认可的心肺复苏流程而开发的真实病例，病例均要求符合美国心脏协会 (AHA) 和欧洲复苏委员会 (ERC) 2015指南。至少包含病例如下：

（1）可电击心律

（2）不可电击心律

（3）电极片接触不良

（4）可电击心律不可电击心律、三分钟后返回可电击心律

（5）始终为不可电击心律

（6）需要执行两次电击方可变换

（7）电击心律、先执行 CPR、可电击心律、需要执行一次电击方可变换

（8）始终为可电击心律

3.2  AED除颤训练器包含电极片和携带盒；每个病例的参数可设置；AED训练器支持导师控制改变培训，导师可通过训练器按钮来改变病例；AED训练器需有成人、儿童/婴儿2种除颤模式，AED训练器需有婴儿/儿童切换键；AED系统提供≥10种语言，有可拆卸的SD卡在电脑读取并修改AED语言设置，设置好后SD卡后，AED训练器发出设置好的语言提示；可通过按钮更换所选发声语言。

3.3  可通过SD卡在电脑设置选择打开和关闭节拍器，用于 CPR 胸外按压的声音节拍；在练习病例时，需在显示屏有符号表示练习病例的重要信息，至少包括：可电击心律、不可电击心律、电极片问题、启动CPR等；可模拟运动伪影干扰心率分析的情况。

4.AED贴片

4.1可搭配任意AED训练器使用。

4.2适配任意模型，正确连接可以提示除颤。

5.BLS培训中心导师培训服务

▲5.1  可协助医院急诊医学中心完成基础生命支持(BLS)中心建立及挂牌授牌。该课程由美国心脏协会授权。需提供授权证明，授权链条完整。

5.2  BLS课程学员班、导师班由美国心脏协会及国内版权方认证的导师进行授课，可培训我院至少6名学员完成BLS的学员课及导师课程培训，BLS课程学员课时间至少0.5天，导师课时间至少1天。费用包含6份学员课课程教材及证书、6份导师课课程教材及证书等。

5.3  学员完成BLS的学员课、导师课课程培训可获得美国心脏协会认证的学员证、导师证。

# （五）★商务要求：

1.付款条件：合同签订后，中标人完成产品送货、安装工作且验收合格后，中标人提交付款申请及发票后60日内，采购人支付合同总金额的100%。

2.履约保证金：成交金额的10%，合同签订前以银行转账，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳。最终验收合格后满3年，由供应商提出书面申请，采购人收到付款申请后60日内无息退还。在合同履行过程中若供应商有违约行为，采购人有权从履约保证金中扣除相关违约金或损失赔偿，履约保证金不足的，由供应商予以补足。

3.合同履约时间：经中标人、采购人双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章(或合同专用章)之日起生效，至质保期结束之日。

4.服务地点：四川省妇幼保健院

5.售后服务：质保期为最终验收合格后3年，质保期内出现质量问题，在接到采购人电话通知后，响应维修时间不超过2小时，响应维修到场时间不超过24小时。质保期内产生的配件费和人工费均由中标人承担。

6.报价要求：本次报价包含完成本项目的所有费用，包含项目运费、培训费、主任导师差旅费、住宿费、劳务费、税费等全部费用，采购人不再额外支付任何费用。

备注：本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

附件2：

评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且以投标价最低的为评标基准价，其价格分为30分。其他参选机构的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 | 客观分 |
| 2 | 技术要求 | 34 | 完全符合招标文件技术要求得34分。 ▲号条款负偏离一项扣3.5分，非▲号条款负偏离一项扣2分，扣完为止。（▲号条款共4项，非▲号条款共10项） 注：（1）▲号条款需提供证明文件（技术参数有对技术支持资料作明确要求的，按照要求执行。若未做要求，则提供相应的支撑材料，包括下列能够证明该功能的材料之一：所投产品说明书、国家认可的检测机构出具的检测报告、能够证明具备该功能的证书、实物铭牌照片、实物界面显示照片，除上述技术支持资料外的其他证明资料，如彩页资料、技术白皮书等，均无效。）（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 | 客观分 |
| 3 | 服务方案 | 20 | 根据供应商针对本项目制定的项目实施方案进行评审，项目实施方案包含：①人员配置及分工、②备品备件供应、③安装调试、④培训方案、⑤质量保障措施等。上述5项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得20分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣2分，单项内容分扣完为止。 | 主观分 |
| 4 | 业绩证明 | 16 | 自2021年1月1日至今，投标人每提供1项本次采购标的业绩证明的得4分，最高得16分。 注：需提供合同复印件和付款证明材料，加盖投标人公章。 | 客观分 |

附件3：

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.资格证明文件（有效的营业执照（副本）复印件）。

4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。

4.1供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-4）；

4.2供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-5）。

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。(格式自拟)

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。(格式自拟)

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。(格式自拟)

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录承诺函。(格式自拟)

9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购承诺函。(格式自拟)

附件4：

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求及售后服务要求偏离表（格式见附件5-2）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件5：主要表格格式

附件5-1：

XXX采购项目报价一览表

| 序号 | 投标人名称 | 产品名称 | 生产厂家（如有） | 型号 （如有） | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.报价超过最高限价，视为无效报价，将作无效投标处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件5-2：

技术、商务要求及售后服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”、“售后服务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5-3：

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5-4：

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

附件5-5：

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

附件5-6：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的采购活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录。

（六）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。

（七）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件6：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件7：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

附件8：

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。