附件1：
采购项目需求

采购名称：
	设备名称
	数量

	除颤监护仪
	1台


二、采购最高限价：90000元

三、采购需求：（供应商需响应全部的技术参数条款，其中▲条款和★均需要提供证明资料（包括提供产品说明书或公开发布的印刷资料或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件、产品注册证等）。具体格式详见附件四）

1、▲设备要求：具备双相波直方波除颤、AED、起搏、生命体征监护功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备降速起搏、超速起搏功能；手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分 26 档以上，可通过体外电极 板进行能量选择，最大能量可达 360J。 

2、★触摸屏操作，屏幕≥10.1 英寸，≥7 道参数波形，支持手势操作，便于快速操作设备。 

3、具备自动感光装置，设备可根据环境亮度自动亮度调节。 

4、适用范围：成人、儿童及新生儿。 

5、占地空间小可放置于抢救台车上，占地面积≤0.05 ㎡ 

6、响应时间 ：休眠唤醒≤2s；图形用户界面响应≤2S，充电到 200J≤2S,除颤后心电基线恢复时间＜2.5S, 从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10S,便于快速进行抢救操作。

 7、▲体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换，电极板具备能量加减、充放电 设置、除颤手柄屏具备显示屏可快速直观看到实时能量值，避免误操作风险，为抢救节省更多时间。

 8、▲支持连接状态显示及病人阻抗值实时显示，阻抗范围：体外除颤 20~300Ω；体内除颤 15~300Ω，适 用于肥胖患者。 

9、具备心电及呼吸监测功能，单 ECG 波形至少 160 小时。 

10、病历数量：至少 200 名病人档案存储与回顾功能，每名病人至少可记录 5000 个事件日志。

 11、可配置 IBP 及主流 CO2、旁流 CO2 监测功能。 

12、声音录制 ：至少支持 480min 小时声音录制。 

13、具备语音提示及操作指引互动功能便于设备快速培训使用。

 14、支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引，240 小时的趋势数据。 

15、体内手动除颤支持能量选择 1J-50J，15 档可调，至少支持三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人 类型。 

16、可配置 12 导分析功能。

 17、不少于 24 种心律失常分析。

 18、可配置 NIBP、体温、SPO2 及 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2020AHA 指南，提供即时的按压反馈， 设备界面提供按压深度、频率等实时参数显示。

 19、具备打印功能，便于患者记录的打印。 

20、具备内置锂电池充电时间： 充电至 100% 小于 3 h 。 

21、▲内置电池工作时间：至少支持持续监护时间≥7h；除颤：≥270 次 360J 放电，或 ≥370 次 200J 放电,保障设备长时间续航。

 22、具备网络模块，至少可配置 5G、蓝牙的网络模块，便于抢救数据实时传输。 23、具备多功能接口，可实现 ECG 模拟信号输出、除颤同步信号输入功能。 24、▲具备抗冲击/跌落性能，支持六个面均可承受≥1.6m 跌落。 

25、环境适应性 工作温度：-20℃～55℃；运输/存储温度-30℃~75℃；湿度：5%-95%（无冷凝）；大气-2- 压 57.0 kPa～106.2 kPa。 

26、直升机适配 满足 EN-60601-1-12-2015+AMD.1:2020 要求。

 27、▲具有良好的防水防尘设计，防护等级至少为 IP56（适配急诊室、救护车等多尘 / 潮湿场景）。 

28、重量≤5.0KG 便于搬运。

29. 配置清单：主机（整机一体）1 台；心电导联（≥5 导联）；呼吸检测功能；AED 功能；手动除颤功能； 体外除颤电极板成人型号 1 套、小儿型号 1 套；体内除颤电极板成人型号 1 套、儿童型号 1 套、新生儿型 号 1 套。

商务要求：

1.1.合同履行期限及地点

1.1 合同履行期限：自合同签订之日起1825日内。
1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

1.3交货期限：合同签订生效后，收到采购人通知后7日内完成安装调试并交付采购人验收。
付款方法和条件：甲方最终验收合格后，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，甲方自收到上述发票及凭证资料后60 日内在无产品质量和售后服务问题前提下支付合同总价 90%的货款给乙方。剩余10%货款在设备验收合格之日起满2年，乙方向甲方提交付款申请 ，达到付款条件起 60 日内 ，在无产品质量和售后服务问题前提下进行支付。

3.安装调试及验收：

3.1中标人负责货物安装、调试。

3.2货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、中标人投标文件为准。

3.4验收条件说明：初验:供应商设备交付后，提出验收申请之日起30日内组织验收，初验合格后不付款。终验:设备试运行一个月正常，乙方应向甲方书面提出最终验收申请，甲方收到验收申请之日起计30天内组织终验，终验合格即为验收合格。

4.售后服务：

4.1质保期：最终验收合格后提供至少5年原厂质保，含整机所有部件，费用包含在本次投标报价中，如质保期内部件损坏，中标人应更换全新原厂配件，并对更换部件延长一年质保。
4.2中标人接到采购人故障通知后4小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在48小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，中标人在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若中标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

4.3如质保期内货物经中标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求中标人无条件更换全新货物或退货，并追究中标人违约责任。

4.4如货物涉及软件升级，中标人承诺为采购人提供软件升级服务，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

4.5中标人应承诺保证设备停产后至少5年的零配件供应。质保期内提供每周≥1次巡查保养。
履约保证金：无
6.安装地点：晋阳院区。

7.报价截止时间：2025年11月25日下午17:30前。

8.省妇幼医学装备部联系人及电话号码：梁老师18225058708。

附件2：
报价表

	报送单位：四川省妇幼保健院
	报价单位： 

	
	联系方式： 
联系人： 


	序号
	产品名称
	生产厂家
	规格
	单位
	单价（元）
	总计

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件一：报价供应商营业许可证（经营范围含医疗器械销售）
附件二：报价供应商医疗器械经营许可证 /备案证，医疗器械生产商的生产许可证、医疗器械注册证 
附件三：法定代表人身份授权书

附件四：技术参数响应表

附件五：产品相关资料（包括不限于技术参数，产品说明书，产品彩页等）                            20XX年X月X日
附件3：法定代表人身份授权书
（采购单位名称）：
本授权声明：（投标人名称）
（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

授权代表签字：
被授权代表签字：
投标人名称：（加盖公章）
日期：
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。
附件四

技术参数要求响应表
	序号
	技术参数要求
	供应商响应（技术参数要求若需提供证明材料，写明详见页码XXX）
	偏离及其影响（供应商投标产品需全部响应所有的技术参数）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


