## 附件1：采购需求及评审方法

## 一、项目概况

1.项目名称：实验室冰箱温度监控系统（二次）

2.项目地址：采购人指定地点

3.项目预算9.93万元，最高限价7.706万元。

## 二、技术要求

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容（性能指标） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术要求 | - 温度监控仪（有线） - （一）技术要求： - 1、可主动实时检测报警状态，频率≤10秒，所有数据上传到云端存储平台。同时可通过电脑、平板以短信或微信等方式主动上传报警信息。 - 2、▲存储平台数据线上保存时间≥3年，线下≥8年。存储平台相关服务不得收取任何费用。 - 3、▲设备配备可充电高能量锂电池，外电中断时设备可正常工作48小时以上。支持断电报警，同时可发出断电报警短信或微信。 - 4、▲设备配备超温报警功能，并具备外接声光警号功能。 - 5、具备设置报警确认功能，温度在报警确认时间内恢复显示，记录仪暂停报警。 - 6、▲记录仪支持远程升级功能，当固件程序需要更新时，通过平台软件可远程升级记录仪的固件程序。 - 7、软件系统支持浏览器登录，终端用户无需安装客户端，授权用户可通过浏览器、微信登录账户操作和访问系统。 - 8、温度数据可图标展示、位置展示和列表展示，采购人自由选择展示方式。图标展示时需包含：实时温度数据、电源供电状态、电池电量、设备ID号，设备安装位置、温度正常范围、设备状态。 - 9、记录仪用于冷链运输环节，支持设备移动的轨迹回放。 - 10、具备报警延时设置，减少短时间连续操作造成温度变化频率较高的报警次数。支持与用户的短信平台进行对接，可使用用户自己的短信平台进行温度等参数的短信报警。支持温度历史数据、报警记录、邮件记录和短信记录的存储和批量导出。 11、▲支持API数据对接，可与用户ERP或LIS系统进行数据对接。（因系统对接产生的相关费用由供应商全部承担，采购人不另行支付任何费用。） 12、▲支持手机APP（适用IOS和Android系统）、微信公众号服务，便于客户查询和监测相关数据，采购人不另行支付任何费用。 - 二、温湿度监控仪（无线） - 软件系统支持主流浏览器，终端用户无需安装客户端，授权用户可通过浏览器、微信登录账户操作和访问系统。 - 2、数据通过中继器传到云端存储平台，数据线上保存时间≥3年，线下≥8年。存储平台相关服务不得收取任何费用。 - 3、▲1个中继器在同一个房间内可以连接≥30个传感器。 - 4、系统支持温度、湿度、液氮罐液位、氧气浓度、二氧化碳、大气压、负压、空气颗粒物、设备电源等指标的物联网化监控管理。 - 5、系统可以设定温度、电压、液位异常报警，报警频次可以自行设置，报警可实现语音、邮件、短信、微信同步发送，且接收号码不受限制。邮箱自动备份，备份对象和监控数量不受限制。 - 6、系统支持详细操作日志、登录日志和审计日志，可批量导出，方便存档和追溯管理。 - 7、▲用户管理可以自主添加、修改二级用户，对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限等。 - 8、温湿度无线传感器采用物联网Lora技术及低功耗技术，有效传输距离可达200米。 - 9、传感器内置电池工作时间≥1年。 - 10、▲温度传感器采用T型热电偶材质，温度可靠测量范围：-200℃~200℃（±2℃）。 - 11、▲无线数据中继器采用物联网Lora技术及低功耗技术，同时支持4G和WIFI两种网络连接方式。 三、其他技术要求 - 1、▲系统须同时支持云端存储平台和本地服务器部署，包含本地服务器及软件系统，系统数据可在本地服务器永久保存。整套系统执行云端和本地服务器端双端同时运行，即使一端发生异常也能保证整套系统不受影响。 - 2、▲有完善的售后服务队伍，且至少每季度应巡检维护一次，团队规模≥12人，须提供团队人员近三个月社保证明。 四、配置要求： - （一）有线需求数量及基础要求： - 1.单温，温度测量范围至少包含-35℃~+80℃，偏差±0.5℃，分辨率：温度0.1℃。数量7台。 - 2.双温，温度测量范围至少包含-35℃~+80℃，偏差±0.5℃，分辨率：温度0.1℃。数量19台。 - 3.单温，温度测量范围至少包含-200℃~+100℃，偏差±1℃，分辨率：温度0.1℃。数量1台。 （二）无线需求数量及基础要求： - 1.单温，温度测量范围至少包含-20℃-+60℃，偏差±0.5℃，湿度0-100%RH。数量3台。 - 2.单温，温度测量范围至少包含-200℃~200℃，偏差±2℃，数量15台。 - 3.数据中继器，内置数据存储芯片。数量1台。 |

## ★三、商务要求

1.合同履行期限及地点

1.1 合同履行期限：合同签订生效后，收到采购人通知后30日内完成安装调试并交付采购人验收。

1.2 合同履行地点：四川省妇幼保健院。

2.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到供应商提交完备票据凭证资料后30日内支付100%货款。

3.安装调试及验收：

3.1供应商负责货物安装、调试。

3.2货物安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.3完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、供应商投标文件为准。

4.售后服务：

4.1质保期：验收合格后提供至少5年原厂质保（至少包含：主机、传感器及适配器）。

4.2供应商接到采购人故障通知后1小时内响应，24小时内到达现场维修，如维修不涉及零配件更换，应在24小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在72小时内修复完毕。维修时间超过72小时的，供应商在设备维修期间提供备用机供采购人使用。若供应商未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由供应商全额承担。

4.3如质保期内货物经供应商两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权要求供应商无条件更换全新货物或退货，并追究供应商违约责任。

4.4如果产品涉及软件升级，供应商承诺为采购人提供终身软件升级服务，软件升级不收取任何费用。

（注：“★”要求为实质性要求，投标人应在投标文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。）

## 五、《响应文件》的评审

1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

2.评审方法：本项采用综合评分法。

3.综合评分明细表

| 评分实施细则（根据项目实际情况进行增减） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 投标报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：报价最低的为基准价。 | 客观分 |
| 2 | 技术指标 60% | 60 | 完全符合招标文件技术参数要求得60分。▲号条款负偏离一项扣4分，非▲号条款一项扣1分，扣完为止。 注：▲号条款需提供证明文件（需提供所投产品的说明书、相关彩页资料或国家认可的合法的检测机构出具的检测报告或设备实物照片及功能界面截图等有效证明材料并加盖投标人公章）。 | 客观分 |
| 3 | 业绩 6% | 6 | 自2023年1月1日（含）至今，以合同签订时间为准，每具有一个类似项目业绩的得2分，最高得6分。 注：提供项目合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章（鲜章）。 | 客观分 |
| 4 | 售后服务方案 4% | 4 | （1）根据投标人提供的售后服务方案，包含：①质量保障方案；②技术支持方案；③应急方案；④服务响应方案。方案包含以上4个方面的得4分，每缺少一项的扣1分，每有一项存在内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 主观分 |

## 附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （供应商名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）具有良好的商业信誉；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次公开采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次公开采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

## 附件3 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件5

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件6

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日