附件1

四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区放射科铅门维修服务（二次）询价采购要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区放射科铅门维修服务（二次）

（注意：投标文件中所有涉及本项目名称的表述，均须与上述名称逐字完全一致，不得增减、修改、简写或替换文字）

2.资料递交位置：四川省成都市双流区岐黄二路1515号四川省妇幼保健院天府院区-综合保障楼

3.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

4.工程项目概况：

工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区位于成都天府国际生物城，北邻凤凰路，南邻生物城中路，东邻岐黄二路，西邻岐黄里路，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。

天府院区放射科钼靶室铅门多次出现卡顿，将该铅门电机进行更换。同时增加止摆器，并对所有铅门轨道水平度进行校准，增加轨道与墙体的锚钉点位，强化铅门的均匀受力。

二、预算及采购清单

1.最高限价：8700元

2.维修服务清单

| 维修服务需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 维修内容 | 备注 |
| 1 | 放射科钼靶室铅门 | 更换马力更大电机 | 原有电机及吊轮配件全部拆除，所有电机配件全部更换 |
| 2 | 放射科 | 增加地面止摆器 | 原有止摆器摩擦门体有异响，更换插地止摆器，一个门2个，共计8个 |
| 3 | 放射科钼靶室 | 墙面折边地胶切除、如还有摩擦还需要打磨墙体 |  |
| 4 | 放射科钼靶室铅门 | 增加超长膨胀 | 铅门尺寸过大，螺丝受力不好导致轨道下倾，门开关发出异响，增加螺丝增加承重力 |
| 5 | 放射科 | 门体上抬、轨道外垫 | 门体下坠，摩擦地面，部分门上提，与地面拉开距离。门体与不锈钢包套摩擦，需要轨道外垫拉开距离 |
| 6 | 放射科 | 夜间施工 | 日间患者较多，只能夜间施工 |

三、★商务要求

1.交货期及地点

交货期：合同签订生效后5个工作日内完成上述维修服务。

交货地点:四川省妇幼保健院天府院区

2.付款方式及履约保证金

（1）付款方式：

乙方完成维修服务，验收合格并移交甲方确认后，30个工作日内支付至合同总价的100%。

（2）履约保证金

无

3.报价要求

本次报价包含完成本项目的所有费用，采购人不再额外支付任何费用。

4.验收标准

满足国家相关标准要求。

5.履约验收

（1）履约验收主体：四川省妇幼保健院

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收

（3）验收组织方式：自行验收

四、潜在供应商资格要求

（1）参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

（2）能够独立完成相关区域的维修施工工作；

（3）本项目不允许联合体参与投标；

（4）未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域或其他行政区内有关行政处罚期间；未处于投标禁止期内；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（6）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（7）省外企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。